青岛市消保委20款防蓝光镜片、20款

手机贴膜比较试验结果

具体结果如下：

一、此次比较试验，参照GB 10810.3-2006眼镜镜片及相关眼镜产品(第3部分：透射比规范及测量方法)依据QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》中规定，0类镜片（光透射比为80.0%～100.0%）的蓝光透射比不大于0.93τv，根据此次比较试验的数据分析，所有眼镜镜片和手机贴膜蓝光透射比τsb（380～500）nm均小于0.93τv，符合要求。试验数据详见表1、表2。

表1眼镜镜片蓝光透射比τsb（380～500）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 0.93τv | 蓝光透射比τsb（380～500）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中折非球面全效膜树脂镜片(瑞宝系列) | / | -2.00DS 0.00DC | 109 | 视悦光学有限公司 | 90.3% | 86.6% |
| 2 | 视特耐1.6防蓝光非球面单光树脂镜片 | 视特耐 | -4.00DS 0.00DC | 784 | 卡尔蔡司光学（中国）有限公司 | 90.9% | 86.1% |
| 3 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(太古系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 300 | 视悦光学有限公司 | 89.2% | 86.1% |
| 4 | 尼康1.552非球面ECC BLUE UV树脂镜片 | Nikon | -2.00DS 0.00DC | 896 | 上海依视路光学有限公司 | 87.6% | 85.8% |
| 5 | 圣卡狄蒙防蓝光系列高清膜树脂片 | SCARDYMON圣卡狄蒙 | -4.00DS 0.00DC | 476 | 法国圣堡罗光学有限公司 | 88.7% | 85.5% |
| 6 | 贝罗1.56防蓝光非球面多层复合膜树脂镜片 | 贝罗 | -2.00DS 0.00DC | 280 | 视悦光学有限公司 | 89.0% | 85.4% |
| 7 | 防蓝光非球面 | 锐志 | -3.50DS 0.00DC | 188 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 89.0% | 85.4% |
| 8 | 1.533双菲超发水膜蓝光 | 雷若 | -3.00DS 0.00DC | 120 | 香港旭志光学眼镜国际集团有限公司 | 89.2% | 85.4% |
| 9 | 中折非球面抗蓝光树脂镜片 | 格莱豪斯GLAHOSS | -4.00DS 0.00DC | 390 | 镇江禾创光学有限公司 | 88.9% | 85.2% |
| 10 | 1.553超加硬非球面防蓝光 | dankaman登喜世家 | -4.00DS 0.00DC | 148 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 88.6% | 85.2% |
| 11 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(酷爵系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 379 | 视悦光学有限公司 | 88.6% | 85.2% |
| 12 | 晶悦1.600MR-8非球面多屏蓝光防护镜片 | 万新光学 | -2.50DS 0.00DC | 450 | 江苏万新光学有限公司 | 89.9% | 85.1% |
| 13 | 朗怡防蓝光非球1.597特薄加膜 | 朗怡 | -7.00DS 0.00DC | 458 | 上海宝利徕光学眼镜有限公司 | 89.5% | 85.0% |
| 14 | 金盾抗蓝光非球面 | 格林视通 | -3.00DS 0.00DC | 180 | 上海视通光学眼镜有限公司 | 88.9% | 84.3% |
| 15 | 1.60防蓝光非球面镜片 | 蓝康 | -2.00DS 0.00DC | 160 | 上海点进光学眼镜有限公司 | 88.9% | 82.9% |
| 16 | 阿波罗星蓝1.60非球面钻朗膜镜片 | APOLLO | -5.75DS 0.00DC | 864 | 明视光学科技（上海）有限公司 | 88.1% | 82.9% |
| 17 | 依视路1.56非球面钻晶X4 | 依视路 | -4.00DS 0.00DC | 1104 | 上海依视路光学有限公司 | 87.3% | 80.6% |
| 18 | 豪雅非球面155加硬兰御防蓝光高清晰VP镀膜树脂镜片 | HOYA | -3.00DS 0.00DC | 600 | 广豪（广州）光学有限公司 | 89.7% | 80.4% |
| 19 | SAP e蓝科二代1.56非球面防蓝光易洁膜树脂镜片 | 蓝科.二代 | -4.00DS 0.00DC | 468 | 江苏黄金屋光学眼镜有限公司 | 88.9% | 78.3% |
| 20 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片60L PRO | 明月镜片 | -7.50DS 0.00DC | 488 | 江苏明月光电科技有限公司 | 85.5% | 61.2% |

表2手机贴膜蓝光透射比τsb（380～500）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 0.93τv | 蓝光透射比τsb（380～500）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强抗指纹钢化玻璃膜 | 记忆盒子 | 6P/7P/8P/5.5有后膜 抗蓝光护眼*2片装 | 16.8 | 东莞市长为光电科技有限公司 | 85.9% | 79.1% |
| 2 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 华为mate9抗蓝光2片 | 9.9 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 86.2% | 78.9% |
| 3 | iphoneXR/6.1寸2019 | ASZUNE艾苏恩 | 全覆盖蓝光黑边钢化玻璃 | 9.8 | 深圳市凯立信电子商务有限公司 | 85.7% | 78.2% |
| 4 | 荣耀9X/9X Pro全覆盖抗蓝光钢化膜-黑色-2片装-VC | ESR亿色 | / | 33.89 | 东方丝路（深圳）科技有限公司 | 83.0% | 75.2% |
| 5 | 诺印曲面全覆盖手机保护膜-蓝光 | NOIN诺印 | 黑色（升级版） | 73.79 | 深圳市诺印科技有限公司 | 84.2% | 75.1% |
| 6 | 抗蓝光钢化保护膜 | Hongyou宏优 | IP XSMax IP 11 Pro Max 全屏丝印紫光黑（二强）10/07 | 70 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 85.7% | 74.0% |
| 7 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 苹果5.8大视窗黑边抗蓝光2片 | 14.8 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 85.7% | 74.0% |
| 8 | 0度护眼屏 | 0度 | 2.5D基础护眼版 小米mix2 黑色 | 48.99 | Lunovation LLC | 84.2% | 74.0% |
| 9 | For苹果7/8全屏全透明蓝光版（2片装） | 名彩Mincolor | / | 18.8 | 深圳市机乐汇科技有限公司 | 86.2% | 73.7% |
| 10 | 护边全屏曲面防蓝光iPX/XS黑色 | Baseus倍思 | / | 55 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 85.6% | 73.6% |
| 11 | 钢化玻璃膜 | Orrilan奥瑞朗 | mate20加强蓝光款 | 19.8 | 金华市奥瑞朗手机配件厂 | 86.0% | 73.2% |
| 12 | 蓝猩Ⅱ护眼钢化膜 | BLUEO | 7B20 新3D速贴抗蓝光钢化膜I7/8P 白S | 70 | 深圳市蓝橙创新科技有限公司 | 85.0% | 72.6% |
| 13 | 手机钢化玻璃膜 | 车虫 | nova3（10倍护眼抗蓝光） | 18.5 | 东莞市鑫格纳斯科技有限公司 | 85.9% | 72.0% |
| 14 | 护眼抗蓝光钢化玻璃膜 | 闪魔 | 荣耀10蓝光 两片装 | 18.8 | 深圳市启胜联合科技有限公司 | 85.8% | 71.6% |
| 15 | 柏奈儿全系列钢化膜 | 柏奈儿BONAIER | 苹果xr/苹果11抗蓝光两片 | 16.89 | 深圳市考拉洛数码科技有限公司 | 85.9% | 71.5% |
| 16 | Newyu钢化玻璃膜 | Newyu | 荣耀20/20Pro/20S（全屏钻石膜）蓝光防辐射 | 15.6 | 深圳梦工厂商贸有限公司 | 85.9% | 71.3% |
| 17 | 钢化玻璃膜 | 亮龙 | 小米9钢化膜护眼抗蓝光 | 9.8 | 东莞市粤智诚科技有限公司 | 85.9% | 70.5% |
| 18 | 全屏钢化膜 | 蒙奇奇 | 苹果7/8 纯白钻石抗蓝光 | 37.98 | 深圳市华元昇科技有限公司 | 85.7% | 70.4% |
| 19 | 钢化玻璃膜 | 古尚古 GUSGU | iPhone 6Plus全屏覆盖5.5寸白色玻璃膜抗蓝光 | 21.8 | 深圳市古尚数码有限公司 | 85.3% | 68.8% |
| 20 | 抗蓝光全屏钢化膜 | Hongyou宏优 | IP 7/8PLUS 3D纤维紫光白 | 30 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 80.4% | 62.1% |

二、参照《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》国家标准报批稿，对蓝光透射比τsb（385～415）nm，蓝光透射比τsb（415～445）nm，蓝光透射比τsb（445～475）nm，蓝光透射比τsb（475～505）nm分别进行测试。其中τsb（385～415）nm要求＜75%，根据此次比较试验的数据分析，所有眼镜镜片和手机贴膜蓝光透射比τsb（385～415）nm均＜75%，符合要求。试验数据详见表3、表4。

表3眼镜镜片蓝光透射比τsb（385～415）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（385～415）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼康1.552非球面ECC BLUE UV树脂镜片 | Nikon | -2.00DS 0.00DC | 896 | 上海依视路光学有限公司 | 66.1% |
| 2 | 视特耐1.6防蓝光非球面单光树脂镜片 | 视特耐 | -4.00DS 0.00DC | 784 | 卡尔蔡司光学（中国）有限公司 | 55.5% |
| 3 | 中折非球面全效膜树脂镜片(瑞宝系列) | / | -2.00DS 0.00DC | 109 | 视悦光学有限公司 | 53.5% |
| 4 | 豪雅非球面155加硬兰御防蓝光高清晰VP镀膜树脂镜片 | HOYA | -3.00DS 0.00DC | 600 | 广豪（广州）光学有限公司 | 53.0% |
| 5 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(太古系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 300 | 视悦光学有限公司 | 22.4% |
| 6 | 晶悦1.600MR-8非球面多屏蓝光防护镜片 | 万新光学 | -2.50DS 0.00DC | 450 | 江苏万新光学有限公司 | 21.8% |
| 7 | 1.553超加硬非球面防蓝光 | dankaman登喜世家 | -4.00DS 0.00DC | 148 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 19.9% |
| 8 | 依视路1.56非球面钻晶X4 | 依视路 | -4.00DS 0.00DC | 1104 | 上海依视路光学有限公司 | 19.3% |
| 9 | 圣卡狄蒙防蓝光系列高清膜树脂片 | SCARDYMON圣卡狄蒙 | -4.00DS 0.00DC | 476 | 法国圣堡罗光学有限公司 | 19.0% |
| 10 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(酷爵系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 379 | 视悦光学有限公司 | 19.0% |
| 11 | 中折非球面抗蓝光树脂镜片 | 格莱豪斯GLAHOSS | -4.00DS 0.00DC | 390 | 镇江禾创光学有限公司 | 18.5% |
| 12 | 1.533双菲超发水膜蓝光 | 雷若 | -3.00DS 0.00DC | 120 | 香港旭志光学眼镜国际集团有限公司 | 18.4% |
| 13 | 贝罗1.56防蓝光非球面多层复合膜树脂镜片 | 贝罗 | -2.00DS 0.00DC | 280 | 视悦光学有限公司 | 18.1% |
| 14 | 防蓝光非球面 | 锐志 | -3.50DS 0.00DC | 188 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 17.6% |
| 15 | 朗怡防蓝光非球1.597特薄加膜 | 朗怡 | -7.00DS 0.00DC | 458 | 上海宝利徕光学眼镜有限公司 | 16.6% |
| 16 | SAP e蓝科二代1.56非球面防蓝光易洁膜树脂镜片 | 蓝科.二代 | -4.00DS 0.00DC | 468 | 江苏黄金屋光学眼镜有限公司 | 15.9% |
| 17 | 金盾抗蓝光非球面 | 格林视通 | -3.00DS 0.00DC | 180 | 上海视通光学眼镜有限公司 | 14.6% |
| 18 | 阿波罗星蓝1.60非球面钻朗膜镜片 | APOLLO | -5.75DS 0.00DC | 864 | 明视光学科技（上海）有限公司 | 13.6% |
| 19 | 1.60防蓝光非球面镜片 | 蓝康 | -2.00DS 0.00DC | 160 | 上海点进光学眼镜有限公司 | 10.3% |
| 20 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片60L PRO | 明月镜片 | -7.50DS 0.00DC | 488 | 江苏明月光电科技有限公司 | 2.3% |

表4手机贴膜蓝光透射比τsb（385～415）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（385～415）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iphoneXR/6.1寸2019 | ASZUNE艾苏恩 | 全覆盖蓝光黑边钢化玻璃 | 9.8 | 深圳市凯立信电子商务有限公司 | 68.7% |
| 2 | 诺印曲面全覆盖手机保护膜-蓝光 | NOIN诺印 | 黑色（升级版） | 73.79 | 深圳市诺印科技有限公司 | 67.0% |
| 3 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 华为mate9抗蓝光2片 | 9.9 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 66.5% |
| 4 | 手机钢化玻璃膜 | 车虫 | nova3（10倍护眼抗蓝光） | 18.5 | 东莞市鑫格纳斯科技有限公司 | 66.4% |
| 5 | 加强抗指纹钢化玻璃膜 | 记忆盒子 | 6P/7P/8P/5.5有后膜 抗蓝光护眼*2片装 | 16.8 | 东莞市长为光电科技有限公司 | 66.1% |
| 6 | 柏奈儿全系列钢化膜 | 柏奈儿BONAIER | 苹果xr/苹果11抗蓝光两片 | 16.89 | 深圳市考拉洛数码科技有限公司 | 66.1% |
| 7 | For苹果7/8全屏全透明蓝光版（2片装） | 名彩Mincolor | / | 18.8 | 深圳市机乐汇科技有限公司 | 65.0% |
| 8 | 钢化玻璃膜 | 亮龙 | 小米9钢化膜护眼抗蓝光 | 9.8 | 东莞市粤智诚科技有限公司 | 64.6% |
| 9 | 荣耀9X/9X Pro全覆盖抗蓝光钢化膜-黑色-2片装-VC | ESR亿色 | / | 33.89 | 东方丝路（深圳）科技有限公司 | 64.3% |
| 10 | Newyu钢化玻璃膜 | Newyu | 荣耀20/20Pro/20S（全屏钻石膜）蓝光防辐射 | 15.6 | 深圳梦工厂商贸有限公司 | 63.9% |
| 11 | 护边全屏曲面防蓝光iPX/XS黑色 | Baseus倍思 | / | 55 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 63.4% |
| 12 | 抗蓝光全屏钢化膜 | Hongyou宏优 | IP 7/8PLUS 3D纤维紫光白 | 30 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 63.3% |
| 13 | 0度护眼屏 | 0度 | 2.5D基础护眼版 小米mix2 黑色 | 48.99 | Lunovation LLC | 63.2% |
| 14 | 抗蓝光钢化保护膜 | Hongyou宏优 | IP XSMax IP 11 Pro Max 全屏丝印紫光黑（二强）10/07 | 70 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 63.0% |
| 15 | 护眼抗蓝光钢化玻璃膜 | 闪魔 | 荣耀10蓝光 两片装 | 18.8 | 深圳市启胜联合科技有限公司 | 62.5% |
| 16 | 钢化玻璃膜 | Orrilan奥瑞朗 | mate20加强蓝光款 | 19.8 | 金华市奥瑞朗手机配件厂 | 62.1% |
| 17 | 钢化玻璃膜 | 古尚古 GUSGU | iPhone 6Plus全屏覆盖5.5寸白色玻璃膜抗蓝光 | 21.8 | 深圳市古尚数码有限公司 | 61.4% |
| 18 | 蓝猩Ⅱ护眼钢化膜 | BLUEO | 7B20 新3D速贴抗蓝光钢化膜I7/8P 白S | 70 | 深圳市蓝橙创新科技有限公司 | 61.1% |
| 19 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 苹果5.8大视窗黑边抗蓝光2片 | 14.8 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 60.8% |
| 20 | 全屏钢化膜 | 蒙奇奇 | 苹果7/8 纯白钻石抗蓝光 | 37.98 | 深圳市华元昇科技有限公司 | 60.2% |

三、参照《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》国家标准报批稿，蓝光透射比τsb（415～445）nm要求≤80%，根据此次比较试验的数据分析，有4款眼镜镜片蓝光透射比τsb（415～445）nm大于80%，不符合要求。试验数据详见表5、表6。

表5眼镜镜片蓝光透射比τsb（415～445）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（415～445）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尼康1.552非球面ECC BLUE UV树脂镜片 | Nikon | -2.00DS 0.00DC | 896 | 上海依视路光学有限公司 | 85.7% |
| 2 | 中折非球面全效膜树脂镜片(瑞宝系列) | / | -2.00DS 0.00DC | 109 | 视悦光学有限公司 | 84.4% |
| 3 | 视特耐1.6防蓝光非球面单光树脂镜片 | 视特耐 | -4.00DS 0.00DC | 784 | 卡尔蔡司光学（中国）有限公司 | 82.6% |
| 4 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(太古系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 300 | 视悦光学有限公司 | 81.2% |
| 5 | 晶悦1.600MR-8非球面多屏蓝光防护镜片 | 万新光学 | -2.50DS 0.00DC | 450 | 江苏万新光学有限公司 | 80.0% |
| 6 | 贝罗1.56防蓝光非球面多层复合膜树脂镜片 | 贝罗 | -2.00DS 0.00DC | 280 | 视悦光学有限公司 | 80.0% |
| 7 | 1.533双菲超发水膜蓝光 | 雷若 | -3.00DS 0.00DC | 120 | 香港旭志光学眼镜国际集团有限公司 | 79.9% |
| 8 | 1.553超加硬非球面防蓝光 | dankaman登喜世家 | -4.00DS 0.00DC | 148 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 79.9% |
| 9 | 圣卡狄蒙防蓝光系列高清膜树脂片 | SCARDYMON圣卡狄蒙 | -4.00DS 0.00DC | 476 | 法国圣堡罗光学有限公司 | 79.8% |
| 10 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(酷爵系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 379 | 视悦光学有限公司 | 79.8% |
| 11 | 防蓝光非球面 | 锐志 | -3.50DS 0.00DC | 188 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 79.4% |
| 12 | 中折非球面抗蓝光树脂镜片 | 格莱豪斯GLAHOSS | -4.00DS 0.00DC | 390 | 镇江禾创光学有限公司 | 79.4% |
| 13 | 朗怡防蓝光非球1.597特薄加膜 | 朗怡 | -7.00DS 0.00DC | 458 | 上海宝利徕光学眼镜有限公司 | 78.9% |
| 14 | 金盾抗蓝光非球面 | 格林视通 | -3.00DS 0.00DC | 180 | 上海视通光学眼镜有限公司 | 77.2% |
| 15 | 阿波罗星蓝1.60非球面钻朗膜镜片 | APOLLO | -5.75DS 0.00DC | 864 | 明视光学科技（上海）有限公司 | 75.4% |
| 16 | 依视路1.56非球面钻晶X4 | 依视路 | -4.00DS 0.00DC | 1104 | 上海依视路光学有限公司 | 74.6% |
| 17 | 豪雅非球面155加硬兰御防蓝光高清晰VP镀膜树脂镜片 | HOYA | -3.00DS 0.00DC | 600 | 广豪（广州）光学有限公司 | 74.6% |
| 18 | 1.60防蓝光非球面镜片 | 蓝康 | -2.00DS 0.00DC | 160 | 上海点进光学眼镜有限公司 | 74.5% |
| 19 | SAP e蓝科二代1.56非球面防蓝光易洁膜树脂镜片 | 蓝科.二代 | -4.00DS 0.00DC | 468 | 江苏黄金屋光学眼镜有限公司 | 71.4% |
| 20 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片60L PRO | 明月镜片 | -7.50DS 0.00DC | 488 | 江苏明月光电科技有限公司 | 41.8% |

表6手机贴膜蓝光透射比τsb（415～445）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（415～445）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | iphoneXR/6.1寸2019 | ASZUNE艾苏恩 | 全覆盖蓝光黑边钢化玻璃 | 9.8 | 深圳市凯立信电子商务有限公司 | 70.5% |
| 2 | 加强抗指纹钢化玻璃膜 | 记忆盒子 | 6P/7P/8P/5.5有后膜 抗蓝光护眼*2片装 | 16.8 | 东莞市长为光电科技有限公司 | 69.0% |
| 3 | 诺印曲面全覆盖手机保护膜-蓝光 | NOIN诺印 | 黑色（升级版） | 73.79 | 深圳市诺印科技有限公司 | 68.4% |
| 4 | 0度护眼屏 | 0度 | 2.5D基础护眼版 小米mix2 黑色 | 48.99 | Lunovation LLC | 67.8% |
| 5 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 华为mate9抗蓝光2片 | 9.9 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 67.7% |
| 6 | 蓝猩Ⅱ护眼钢化膜 | BLUEO | 7B20 新3D速贴抗蓝光钢化膜I7/8P 白S | 70 | 深圳市蓝橙创新科技有限公司 | 66.6% |
| 7 | 荣耀9X/9X Pro全覆盖抗蓝光钢化膜-黑色-2片装-VC | ESR亿色 | / | 33.89 | 东方丝路（深圳）科技有限公司 | 64.7% |
| 8 | 抗蓝光钢化保护膜 | Hongyou宏优 | IP XSMax IP 11 Pro Max 全屏丝印紫光黑（二强）10/07 | 70 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 64.4% |
| 9 | 柏奈儿全系列钢化膜 | 柏奈儿BONAIER | 苹果xr/苹果11抗蓝光两片 | 16.89 | 深圳市考拉洛数码科技有限公司 | 62.9% |
| 10 | 手机钢化玻璃膜 | 车虫 | nova3（10倍护眼抗蓝光） | 18.5 | 东莞市鑫格纳斯科技有限公司 | 62.4% |
| 11 | 钢化玻璃膜 | 亮龙 | 小米9钢化膜护眼抗蓝光 | 9.8 | 东莞市粤智诚科技有限公司 | 61.6% |
| 12 | 护边全屏曲面防蓝光iPX/XS黑色 | Baseus倍思 | / | 55 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 61.1% |
| 13 | 钢化玻璃膜 | Orrilan奥瑞朗 | mate20加强蓝光款 | 19.8 | 金华市奥瑞朗手机配件厂 | 60.2% |
| 14 | For苹果7/8全屏全透明蓝光版（2片装） | 名彩Mincolor | / | 18.8 | 深圳市机乐汇科技有限公司 | 59.6% |
| 15 | 护眼抗蓝光钢化玻璃膜 | 闪魔 | 荣耀10蓝光 两片装 | 18.8 | 深圳市启胜联合科技有限公司 | 59.6% |
| 16 | 钢化玻璃膜 | 古尚古 GUSGU | iPhone 6Plus全屏覆盖5.5寸白色玻璃膜抗蓝光 | 21.8 | 深圳市古尚数码有限公司 | 59.4% |
| 17 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 苹果5.8大视窗黑边抗蓝光2片 | 14.8 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 58.9% |
| 18 | Newyu钢化玻璃膜 | Newyu | 荣耀20/20Pro/20S（全屏钻石膜）蓝光防辐射 | 15.6 | 深圳梦工厂商贸有限公司 | 58.5% |
| 19 | 全屏钢化膜 | 蒙奇奇 | 苹果7/8 纯白钻石抗蓝光 | 37.98 | 深圳市华元昇科技有限公司 | 57.5% |
| 20 | 抗蓝光全屏钢化膜 | Hongyou宏优 | IP 7/8PLUS 3D纤维紫光白 | 30 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 54.1% |

四、参照《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》国家标准报批稿，蓝光透射比τsb（445～475）nm要求大于80%，根据此次比较试验的数据分析，有1款眼镜镜片、14款手机贴膜蓝光透射比τsb（445～475）nm小于80%，不符合要求。试验数据详见表7、表8。

表7眼镜镜片蓝光透射比τsb（445～475）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（445～475）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防蓝光非球面 | 锐志 | -3.50DS 0.00DC | 188 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 96.3% |
| 2 | 圣卡狄蒙防蓝光系列高清膜树脂片 | SCARDYMON圣卡狄蒙 | -4.00DS 0.00DC | 476 | 法国圣堡罗光学有限公司 | 96.0% |
| 3 | 金盾抗蓝光非球面 | 格林视通 | -3.00DS 0.00DC | 180 | 上海视通光学眼镜有限公司 | 95.9% |
| 4 | 朗怡防蓝光非球1.597特薄加膜 | 朗怡 | -7.00DS 0.00DC | 458 | 上海宝利徕光学眼镜有限公司 | 95.8% |
| 5 | 1.533双菲超发水膜蓝光 | 雷若 | -3.00DS 0.00DC | 120 | 香港旭志光学眼镜国际集团有限公司 | 95.8% |
| 6 | 贝罗1.56防蓝光非球面多层复合膜树脂镜片 | 贝罗 | -2.00DS 0.00DC | 280 | 视悦光学有限公司 | 95.7% |
| 7 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(太古系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 300 | 视悦光学有限公司 | 95.7% |
| 8 | 1.60防蓝光非球面镜片 | 蓝康 | -2.00DS 0.00DC | 160 | 上海点进光学眼镜有限公司 | 95.6% |
| 9 | 中折非球面抗蓝光树脂镜片 | 格莱豪斯GLAHOSS | -4.00DS 0.00DC | 390 | 镇江禾创光学有限公司 | 95.6% |
| 10 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(酷爵系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 379 | 视悦光学有限公司 | 95.6% |
| 11 | 1.553超加硬非球面防蓝光 | dankaman登喜世家 | -4.00DS 0.00DC | 148 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 95.3% |
| 12 | 阿波罗星蓝1.60非球面钻朗膜镜片 | APOLLO | -5.75DS 0.00DC | 864 | 明视光学科技（上海）有限公司 | 94.9% |
| 13 | 晶悦1.600MR-8非球面多屏蓝光防护镜片 | 万新光学 | -2.50DS 0.00DC | 450 | 江苏万新光学有限公司 | 94.7% |
| 14 | 中折非球面全效膜树脂镜片(瑞宝系列) | / | -2.00DS 0.00DC | 109 | 视悦光学有限公司 | 91.1% |
| 15 | 视特耐1.6防蓝光非球面单光树脂镜片 | 视特耐 | -4.00DS 0.00DC | 784 | 卡尔蔡司光学（中国）有限公司 | 90.6% |
| 16 | 依视路1.56非球面钻晶X4 | 依视路 | -4.00DS 0.00DC | 1104 | 上海依视路光学有限公司 | 90.4% |
| 17 | SAP e蓝科二代1.56非球面防蓝光易洁膜树脂镜片 | 蓝科.二代 | -4.00DS 0.00DC | 468 | 江苏黄金屋光学眼镜有限公司 | 88.4% |
| 18 | 尼康1.552非球面ECC BLUE UV树脂镜片 | Nikon | -2.00DS 0.00DC | 896 | 上海依视路光学有限公司 | 87.8% |
| 19 | 豪雅非球面155加硬兰御防蓝光高清晰VP镀膜树脂镜片 | HOYA | -3.00DS 0.00DC | 600 | 广豪（广州）光学有限公司 | 85.9% |
| 20 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片60L PRO | 明月镜片 | -7.50DS 0.00DC | 488 | 江苏明月光电科技有限公司 | 78.1% |

表8手机贴膜蓝光透射比τsb（445～475）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（445～475）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 华为mate9抗蓝光2片 | 9.9 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 86.1% |
| 2 | 加强抗指纹钢化玻璃膜 | 记忆盒子 | 6P/7P/8P/5.5有后膜 抗蓝光护眼*2片装 | 16.8 | 东莞市长为光电科技有限公司 | 85.9% |
| 3 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 苹果5.8大视窗黑边抗蓝光2片 | 14.8 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 83.3% |
| 4 | iphoneXR/6.1寸2019 | ASZUNE艾苏恩 | 全覆盖蓝光黑边钢化玻璃 | 9.8 | 深圳市凯立信电子商务有限公司 | 81.9% |
| 5 | For苹果7/8全屏全透明蓝光版（2片装） | 名彩Mincolor | / | 18.8 | 深圳市机乐汇科技有限公司 | 80.4% |
| 6 | 护边全屏曲面防蓝光iPX/XS黑色 | Baseus倍思 | / | 55 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 80.4% |
| 7 | 钢化玻璃膜 | Orrilan奥瑞朗 | mate20加强蓝光款 | 19.8 | 金华市奥瑞朗手机配件厂 | 79.7% |
| 8 | 抗蓝光钢化保护膜 | Hongyou宏优 | IP XSMax IP 11 Pro Max 全屏丝印紫光黑（二强）10/07 | 70 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 78.0% |
| 9 | 诺印曲面全覆盖手机保护膜-蓝光 | NOIN诺印 | 黑色（升级版） | 73.79 | 深圳市诺印科技有限公司 | 76.8% |
| 10 | 护眼抗蓝光钢化玻璃膜 | 闪魔 | 荣耀10蓝光 两片装 | 18.8 | 深圳市启胜联合科技有限公司 | 76.7% |
| 11 | 全屏钢化膜 | 蒙奇奇 | 苹果7/8 纯白钻石抗蓝光 | 37.98 | 深圳市华元昇科技有限公司 | 76.0% |
| 12 | Newyu钢化玻璃膜 | Newyu | 荣耀20/20Pro/20S（全屏钻石膜）蓝光防辐射 | 15.6 | 深圳梦工厂商贸有限公司 | 75.7% |
| 13 | 0度护眼屏 | 0度 | 2.5D基础护眼版 小米mix2 黑色 | 48.99 | Lunovation LLC | 75.1% |
| 14 | 荣耀9X/9X Pro全覆盖抗蓝光钢化膜-黑色-2片装-VC | ESR亿色 | / | 33.89 | 东方丝路（深圳）科技有限公司 | 74.7% |
| 15 | 蓝猩Ⅱ护眼钢化膜 | BLUEO | 7B20 新3D速贴抗蓝光钢化膜I7/8P 白S | 70 | 深圳市蓝橙创新科技有限公司 | 74.0% |
| 16 | 手机钢化玻璃膜 | 车虫 | nova3（10倍护眼抗蓝光） | 18.5 | 东莞市鑫格纳斯科技有限公司 | 73.9% |
| 17 | 柏奈儿全系列钢化膜 | 柏奈儿BONAIER | 苹果xr/苹果11抗蓝光两片 | 16.89 | 深圳市考拉洛数码科技有限公司 | 72.5% |
| 18 | 钢化玻璃膜 | 亮龙 | 小米9钢化膜护眼抗蓝光 | 9.8 | 东莞市粤智诚科技有限公司 | 71.5% |
| 19 | 钢化玻璃膜 | 古尚古 GUSGU | iPhone 6Plus全屏覆盖5.5寸白色玻璃膜抗蓝光 | 21.8 | 深圳市古尚数码有限公司 | 70.2% |
| 20 | 抗蓝光全屏钢化膜 | Hongyou宏优 | IP 7/8PLUS 3D纤维紫光白 | 30 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 59.9% |

五、参照《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》国家标准报批稿，蓝光透射比τsb（475～505）nm要求大于80%，根据此次比较试验的数据分析，所有眼镜镜片和手机贴膜蓝光透射比τsb（385～415）nm均大于80%，符合要求。试验数据详见表9、表10。

表9眼镜镜片蓝光透射比τsb（475～505）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（475～505）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金盾抗蓝光非球面 | 格林视通 | -3.00DS 0.00DC | 180 | 上海视通光学眼镜有限公司 | 96.4% |
| 2 | 防蓝光非球面 | 锐志 | -3.50DS 0.00DC | 188 | 江苏鸿晨集团有限公司 | 96.2% |
| 3 | 1.533双菲超发水膜蓝光 | 雷若 | -3.00DS 0.00DC | 120 | 香港旭志光学眼镜国际集团有限公司 | 96.1% |
| 4 | 圣卡狄蒙防蓝光系列高清膜树脂片 | SCARDYMON圣卡狄蒙 | -4.00DS 0.00DC | 476 | 法国圣堡罗光学有限公司 | 95.9% |
| 5 | 朗怡防蓝光非球1.597特薄加膜 | 朗怡 | -7.00DS 0.00DC | 458 | 上海宝利徕光学眼镜有限公司 | 95.8% |
| 6 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(太古系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 300 | 视悦光学有限公司 | 95.7% |
| 7 | 晶悦1.600MR-8非球面多屏蓝光防护镜片 | 万新光学 | -2.50DS 0.00DC | 450 | 江苏万新光学有限公司 | 95.6% |
| 8 | 中折非球面抗蓝光树脂镜片 | 格莱豪斯GLAHOSS | -4.00DS 0.00DC | 390 | 镇江禾创光学有限公司 | 95.6% |
| 9 | 视特耐1.6防蓝光非球面单光树脂镜片 | 视特耐 | -4.00DS 0.00DC | 784 | 卡尔蔡司光学（中国）有限公司 | 95.5% |
| 10 | 贝罗1.56防蓝光非球面多层复合膜树脂镜片 | 贝罗 | -2.00DS 0.00DC | 280 | 视悦光学有限公司 | 95.4% |
| 11 | 1.60防蓝光非球面镜片 | 蓝康 | -2.00DS 0.00DC | 160 | 上海点进光学眼镜有限公司 | 95.3% |
| 12 | 中折非球面狙蓝光树脂镜片(酷爵系列） | / | -4.00DS 0.00DC | 379 | 视悦光学有限公司 | 95.1% |
| 13 | 1.553超加硬非球面防蓝光 | dankaman登喜世家 | -4.00DS 0.00DC | 148 | 江苏优立光学眼镜有限公司 | 95.0% |
| 14 | 阿波罗星蓝1.60非球面钻朗膜镜片 | APOLLO | -5.75DS 0.00DC | 864 | 明视光学科技（上海）有限公司 | 94.4% |
| 15 | 中折非球面全效膜树脂镜片(瑞宝系列) | / | -2.00DS 0.00DC | 109 | 视悦光学有限公司 | 94.3% |
| 16 | 依视路1.56非球面钻晶X4 | 依视路 | -4.00DS 0.00DC | 1104 | 上海依视路光学有限公司 | 92.0% |
| 17 | 豪雅非球面155加硬兰御防蓝光高清晰VP镀膜树脂镜片 | HOYA | -3.00DS 0.00DC | 600 | 广豪（广州）光学有限公司 | 91.9% |
| 18 | SAP e蓝科二代1.56非球面防蓝光易洁膜树脂镜片 | 蓝科.二代 | -4.00DS 0.00DC | 468 | 江苏黄金屋光学眼镜有限公司 | 91.3% |
| 19 | 尼康1.552非球面ECC BLUE UV树脂镜片 | Nikon | -2.00DS 0.00DC | 896 | 上海依视路光学有限公司 | 88.8% |
| 20 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片60L PRO | 明月镜片 | -7.50DS 0.00DC | 488 | 江苏明月光电科技有限公司 | 87.4% |

表10手机贴膜蓝光透射比τsb（475～505）nm

| 序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 单价 | 生产单位 | 蓝光透射比τsb（475～505）nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 华为mate9抗蓝光2片 | 9.9 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 92.0% |
| 2 | For苹果7/8全屏全透明蓝光版（2片装） | 名彩Mincolor | / | 18.8 | 深圳市机乐汇科技有限公司 | 91.5% |
| 3 | Newyu钢化玻璃膜 | Newyu | 荣耀20/20Pro/20S（全屏钻石膜）蓝光防辐射 | 15.6 | 深圳梦工厂商贸有限公司 | 91.5% |
| 4 | 钢化玻璃膜 | Orrilan奥瑞朗 | mate20加强蓝光款 | 19.8 | 金华市奥瑞朗手机配件厂 | 91.4% |
| 5 | 手机钢化玻璃膜 | 车虫 | nova3（10倍护眼抗蓝光） | 18.5 | 东莞市鑫格纳斯科技有限公司 | 91.3% |
| 6 | 护眼抗蓝光钢化玻璃膜 | 闪魔 | 荣耀10蓝光 两片装 | 18.8 | 深圳市启胜联合科技有限公司 | 91.2% |
| 7 | 钢化玻璃膜 | 亮龙 | 小米9钢化膜护眼抗蓝光 | 9.8 | 东莞市粤智诚科技有限公司 | 91.0% |
| 8 | 加强抗指纹钢化玻璃膜 | 记忆盒子 | 6P/7P/8P/5.5有后膜 抗蓝光护眼*2片装 | 16.8 | 东莞市长为光电科技有限公司 | 91.0% |
| 9 | 钢化玻璃膜 | Mosbo韩仙子 | 苹果5.8大视窗黑边抗蓝光2片 | 14.8 | 东莞市启玻光电科技有限公司 | 91.0% |
| 10 | iphoneXR/6.1寸2019 | ASZUNE艾苏恩 | 全覆盖蓝光黑边钢化玻璃 | 9.8 | 深圳市凯立信电子商务有限公司 | 90.9% |
| 11 | 全屏钢化膜 | 蒙奇奇 | 苹果7/8 纯白钻石抗蓝光 | 37.98 | 深圳市华元昇科技有限公司 | 90.9% |
| 12 | 柏奈儿全系列钢化膜 | 柏奈儿BONAIER | 苹果xr/苹果11抗蓝光两片 | 16.89 | 深圳市考拉洛数码科技有限公司 | 90.9% |
| 13 | 抗蓝光钢化保护膜 | Hongyou宏优 | IP XSMax IP 11 Pro Max 全屏丝印紫光黑（二强）10/07 | 70 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 90.8% |
| 14 | 钢化玻璃膜 | 古尚古 GUSGU | iPhone 6Plus全屏覆盖5.5寸白色玻璃膜抗蓝光 | 21.8 | 深圳市古尚数码有限公司 | 89.7% |
| 15 | 护边全屏曲面防蓝光iPX/XS黑色 | Baseus倍思 | / | 55 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 89.6% |
| 16 | 诺印曲面全覆盖手机保护膜-蓝光 | NOIN诺印 | 黑色（升级版） | 73.79 | 深圳市诺印科技有限公司 | 89.2% |
| 17 | 蓝猩Ⅱ护眼钢化膜 | BLUEO | 7B20 新3D速贴抗蓝光钢化膜I7/8P 白S | 70 | 深圳市蓝橙创新科技有限公司 | 88.7% |
| 18 | 0度护眼屏 | 0度 | 2.5D基础护眼版 小米mix2 黑色 | 48.99 | Lunovation LLC | 88.6% |
| 19 | 荣耀9X/9X Pro全覆盖抗蓝光钢化膜-黑色-2片装-VC | ESR亿色 | / | 33.89 | 东方丝路（深圳）科技有限公司 | 86.6% |
| 20 | 抗蓝光全屏钢化膜 | Hongyou宏优 | IP 7/8PLUS 3D纤维紫光白 | 30 | 深圳市星海博科技开发有限公司 | 84.9% |

特别说明：

1、本次比较试验结果仅对样品负责，不代表品牌其他型号、批次的质量情况，任何单位不得擅自使用比较试验结果做宣传。

2、样品的“价格”为当时购买价格，仅供参考。